| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 标的名称; 采购 数量; 计量 单位; 技术参数. 1; 微机控制电液伺服万能试验机实训系统主要功能涵盖对金属、非金属等材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验，配套实现数据自动采集的计算机，能够完成数据采集和储存，应力-应变曲线绘制，统计分析各类力学指标，并配套实验报告打印与扫描一体化的打印设备。目标是让学生熟练掌握试验机操作流程，学会正确装夹试样、设定试验参数，准确获取试验数据，培养学生独立开展材料性能检测的实践能力，为从事材料质量检测、工程设计等工作奠定坚实基础。. 2; 微机控制电液伺服万能试验机（核心产品）; 2; 最大试验力不低于2000kN，准确度等级不低于0.5级，试验力示值相对误差不大于0.5%，试验力测量范围满足1%～100%FS， 变形示值相对误差不大于±0.5%，变形测量范围1%～100%FS，变形分辨力不大于±1/500000FS，活塞行程不低于700mm，活塞上升最大速度不低于，170mm/min，活塞下降最大速度不低于260mm/min，最大有效拉伸空间不低于800mm，最大有效压缩空间不低于500mm，圆试样夹块夹持范围需满足Φ20～Φ65mm，板试样夹持厚度范围需满足10～70mm. 3; 万能试验机配套高温炉; 2; 配套万能试验机工作温度最高温度不低于1100℃，有效均温区长度不低于200mm，炉内直径不低于110mm,长度不低于380mm,工作状态下炉表温度低于90℃。. 4; 万能试验机配套高低温环境箱; 2; 配套万能试验机工作温度不低于-40～+150℃的要求，制冷方式：液氮或压缩机，温度偏差小于±2℃，温度梯度不大于2℃，温控表显示精度小于±0.1℃，升温速率不低于5℃/min，高低温箱夹具满足《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019中高低温试验要求。. 5; 万能试验机配套混凝土劈裂夹具; 2; 夹具尺寸规格需满足《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019中关于混凝土劈裂抗拉强度试验（立方体试件与圆柱体试件）、抗折强度试验、混凝土与钢筋的握裹力强度试验的要求。. 6; 万能试验机配套四点弯曲夹具; 2. 7; 万能试验机配套混凝土钢筋握裹力拉拔试验夹具; 2. 8; 万能试验机配套岩石变角剪切夹具; 2. 9; 万能试验机配套岩板单轴加载夹具（岩板测试厚度不低于60mm）; 2. 10; 万能试验机配套视频引伸计; 2; 视野范围不低于150mm，准确等级不低于0.5级，精度不低于0.5μm，分辨率不低于8.8Mpx，帧率不低于32Hz。. 11; 万能试验机配套非接触式三维应变位移测量系统; 2; 系统配套数据处理软件，自动计算测试数据，支持平面二维、曲面三维变形测量，应变测量精度不低于20με，应变测量范围满足0.01%~2000%，双目相机像素不低于2500万像素x2，相机帧率不低于85fps，测量视野不低于400*300mm。. 12; 万能试验机配套信号测试分析系统; 2; 支持有线网络和无线网络通讯，传感参数自动导入，所有通道数据的实时传输、实时显示、实时存储和实时分析，可通过PC软件和APP软件控制，连续采样速率不低于250kHz/通道，设备通道数不低于30，电压示值误差不大于±0.2%F.S，常温工作环境下稳定度不高于0.05%/天，多设备工作时同步精度不低于30ns。. 13; 万能试验机配套工作场所改造; 1; 满足万能试验机安装的场所改造（面积约30平方），主要包括设备基座加固改造、围墙封口及墙面粉刷、设备电源线路改造、装配不低于3P的立式空调等内容。. |